## 基本信息
名称及功能描述
名称:电器附件（器具开关、固定式开关、插头插座、连接器）自动化测试程序 功能： 1.电脑通过SGS-BOX自动采集电源/开关门控制装置/风扇开启或关闭控制装置/高低温箱/温度记录仪/负载/操作控制装置及机构/采集的数据（电压，电流，功率因数，操作总次数,已操作次数，通断时间，行程速度等）， 绘制成固定的数据表格； 2.软件自动按照事先设定好的程序步骤选择电源电压频率，负载类型，调节负载带载电流及功率因数，监控电压、电流及功率因数，控制调节各个装置达到设定值。 3.软件根据收集的数据自动判断温度是否稳定，样品是否依旧能正常工作； 4.软件自动根据收集的数据，进行结果的判断（自动计算测试结果的限值）； 5.软件自动将收集的数据和测试结果绘制成固定格式的测试报告。 6:软件在完成一个测试后自动进行下一个测试。
适用产品
器具开关、固定式开关、插头插座、连接器
依据标准、条款及测试方法
依据标准及条款如下: 1：IEC61058-1/-2-1 Switches for appliances: Clause: 16 Heating; 17 Endurance; 23 Abnormal operation and fault conditions for electronic switches 2: IEC60669-1/-2-1 Switches for household and similar fixed electrical installations: Clause: 17 Temperature rise; 18 Marking and breaking capacity; 19 Normal operation; 101 Abnormal conditions 3: IEC60884-1 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes: Clause:19 Temperature rise; 20 Breaking capacity; 21 Normal operation 4: IEC60320-1 Appliance couplers for household and similar general purposes: Clause:19 Breaking capacity; 20 Normal operation; 21 Temperature rise
系统方框图
备注
AC
power
电参数仪
Sample
闭合/断开（开关）
动作控制
各种负载
高低温箱温度监控及控制系统
电参数记录
动作控制
风扇及控制装置
开关门控制装置
电参数记录
温度数据记录
动作控制
动作控制
高低温箱
动作控制
闭合/断开、L-N/L-E切换（开关）
操作机构
操作机构
控制装置
参数记录
动作控制
短路开关
动作控制

## 设备信息
设备名称 | 品牌 | 型号 | 通讯协议 | 物理接口
温升记录仪 | 安捷伦 | 34970A | RS232
电参数仪 | 横河 | WT210 | RS232
电参数仪 | 横河 | WT310 | RS232
阻性（感性、电机）负载 | 同步电子 | 3310D | RS232
容性负载 | 同步电子 | IT8812 | RS232
交流电源 | / | / | RS232
操作机构及控制装置 | / | / | RS232
接通、断开开关 | / | / | BOX IO 控制

## 术语说明
术语说明
1：温升测试: 根据产品规格选择相应的负载（电流的大小），及在规定的环境温度下进行产品的带载测试，在带载过程中运用热电偶及显屏监控产品相关部位的温度。 2: 耐久性（分断+正常操作）: 在接通规定的电压和电流后，运用模拟人手操作机构反复对开关进行开与关、或对插头插座及连接器进行插入与拔出的操作，直到完成规定的寿命次数，在此期间要观察是否有连续不断的电火花，是否有其他安全隐患存在。 3：固定式机械开关: 家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途机械开关 4: 固定式电子开关: 家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途电子开关 5：机械式器具开关: 由手、脚或其他人体动作所驱动的、用以开动或控制家用或类似用途电气器具和其他设备的器具开关（机械式） 6: 电子式器具开关: 由手、脚或其他人体动作所驱动的、用以开动或控制家用或类似用途电气器具和其他设备的器具开关（电子式） 7：机械开关: 能在正常电路条件下（包括规定的运行过载条件）接通、承载与分断电流，也能在规定的不正常电路条件下（如短路之类），在规定的时间内承载电流的机械开关电器 8: 电子开关: 在正常电路条件下（包括规定的运行过载条件）接通、承载与分断电流，也能在规定的不正常电路条件下（如短路之类），在规定的时间内承载电流的电器.在电器包含可能是机械的，也可能是电子的操动件、传动机构和开关电器。其中至少有一项必须是电子的。 9: 等效发热电流: 连续的电阻性电流。在制造厂说明的试验条件下（也可能包括周围空气温度），没有强制冷却时，该电流产生的发热量，与电子开关在规定的环境条件下，以额定负载和/或器具中的工作制以及器具现有的强制冷却条件（如有）运行时产生的发热量相同。. 10: 跷板开关：这种开关的操动件是外观低矮的杠杆（摇杆），若需改变接触状态，必须将摇杆跷向一个或多个指定的位置上。 11: 旋转开关: 这种开关的操动件是一根轴或心轴，若需改变接触状态，必须将轴旋转到一个或多个指定的位置上 12: 平推开关: 这种开关的操动件是一根杆，如需改变接触状态，必须将杆推到一个或多个指定的位置上. 13: 端子: 不需要使用专用工具，也不需要特定的操作过程，可重复使用的、供电气连接用的开关导电部件. 14: 插头: 具有设计用于与插座的插套插合的插销，并装有用于软缆电气连接和机械定位部分的电器附件。 15: 插座： 具有设计用于与插头的插销插合的插套，并且装有用于连接软缆的端子的电器附件。 16: 器具耦合器: 指可任意地使电源软线与器具或其他设备连接或断开的耦合器。它可有两部分组成：连接器和器具输入插座。 17：连接器: 器具耦合器的一个组成部分，与电源软线形成一体，或打算由电源软线连接到其上的附件。 18：器具输入插座: 器具耦合器的一个组成部分，与器具或设备形成一体或安装在器具或设备内，或打算固定到器具或设备上的附件。

## 输入输出量说明
输入量 | 说明 | 输入量 | 说明
Project No | 项目开案的管理编号
Model No | 产品的型号
Product Name | 产品标的名称
Sample No | 样品的管编号
Power type | 供电电源类型分为AC / DC。手动选择产品供电类型。
Rated Voltage(额定电压） | 产品额定状态下的电压参数
Rated current（额定电流） | 产品额定状态下的电流参数
测试时间（温升试验时） | 温升试验时最长的试验时间
热电偶各端口温升上限值 | 根据该条热电偶测试产品的部位，输入该部位的温升上限
T-rating 值 | 产品能正常工作的最高环境温度
等效发热电流 | 连续的电阻性电流。在制造厂说明的试验条件下（也可能包括周围空气温度），没有强制冷却时，该电流产生的发热量，与电子开关在规定的环境条件下，以额定负载和/或器具中的工作制以及器具现有的强制冷却条件（如有）运行时产生的发热量相同
选择负载及功率因数 | 根据开关带载类型，选择相应的负载（如阻性、感性、电动机、荧光灯、钨丝灯、容性）
线性驱动 | 操作机构进行直线往返运动
旋转驱动 | 操作机构进行旋转往返运动
操作次数 | 对产品操动件进行反复操作的次数
输出量 | 说明
测试电压 | 测试时的实际电压
测试电流 | 测试时的实际电流
负载及功率因数 | 测试时所带的负载类型及功率因数
测量温度 | 记录温度,判定产品的发热状况,判定产品是否达到稳定.
结果判定 | 用于产品的测试结果与标称值/标准要求的判断.
报警 | 测试状态的提醒功能.

## 插头插座
测试流程图
完整测试流程
电器附件测试自动化程序 | Vn:额定电压
Electrical accessories test automation program | In:额定电流
|  | 类别 | 输入参数 |  |  |  |  | 内置程序 | 输出参数
|  | 19章温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：依据附件类型、额定电压Vn、额定电流In在表20中进行选择 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 6、录入“切换是”or“切换否” 7、录入Im | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  |  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  |  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  |  | 5 | 是否进行L-N/L-E切换 | 切换：是/否 |  |  |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同温升值）
|  |  | 6 | 是否有incorporated components | 有 | 请输入：不短路电流Im=（ ）
[5 empty] | 没有 | Im= 0
|  |  | 7 | 附件的类型 | 可拆线固定式电器附件
可拆线移动式电器附件
[5 empty] | 不可拆线移动式插座 | 请输入导线横截面积 | 0.5/0.75/1/1.5
[5 empty] | 不可拆线插头 | 请输入导线横截面积 | Tinel/0.5/0.75/1/1.5
|  | 20章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、负载及功率因数： 选择感性负载，cosϕ=0.6±0.05 2、测试电压：1.1Vn 3、测试电流：1.25In 4、选择总操作次数为100次 5、操作速率：If In≤16A 且 Vn≤250V：30次/每分钟; 其他情况：15次/每分钟 6、一次循环操作中，“通”的时间：If In≤16A：“通”1.5s; 其他情况：3.0s | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  |  |  | 行程速度： | mm/s |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  |  |  | 行程 | mm |  |  |  | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
[9 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[9 empty] | 6 | “通”时间： | （程序选择值）
|  | 21章正常操作 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、负载及功率因数： 选择感性负载，cosϕ=0.8±0.05 2、测试电压：Vn 3、测试电流：依据附件类型、额定电压Vn、额定电流In在表20中进行选择 4、选择总操作次数为10000次 5、操作速率：If In≤16A 且 Vn≤250V：30次/每分钟; 其他情况：15次/每分钟 6、一次循环操作中，“通”的时间：If In≤16A：“通”1.5s; 其他情况：3.0s | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  |  | 3 | 附件的类型 | 可拆线固定式电器附件 |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
[5 empty] | 可拆线移动式电器附件 |  |  |  | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
[5 empty] | 不可拆线移动式插座 | 请输入导线横截面积 | 0.5/0.75/1/1.5 |  | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[5 empty] | 不可拆线插头 | 请输入导线横截面积 | Tinel/0.5/0.75/1/1.5 |  | 6 | “通”时间： | （程序选择值）
|  | 21章正常操作后温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：依据附件类型、额定电压Vn、额定电流In在表20中进行选择 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 6、录入“切换是”or“切换否” | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  |  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  |  | 4 | 是否进行L-N/L-E切换 | 切换：是/否 |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  |  | 5 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同温升值）
|  |  | 6 | 附件的类型 | 可拆线固定式电器附件
可拆线移动式电器附件
[5 empty] | 不可拆线移动式插座 | 请输入导线横截面积 | 0.5/0.75/1/1.5
[5 empty] | 不可拆线插头 | 请输入导线横截面积 | Tinel/0.5/0.75/1/1.5
样品安装，接好电源线，布置热电偶
打开设备电源,连接外围仪器,系统与仪器建立通讯,连接样品与测试系统。
编辑测试流程，并对测试流程中的各模块进行参数输入
各流程参数输入及设置：
温升测试：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值、附件的类型；是否进行L-N/L-E切换；是否有incorporated components （详细参数见右边表格）
分断容量：额定电压、额定电流；（详细参数见右边表格）
正常操作：额定电压、额定电流、附件的类型；（详细参数见右边表格）
正常操作后温升：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值、附件的类型；是否进行L-N/L-E切换（详细参数见右边表格）
启动自动测试流程
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值)，开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
断开负载，断开输入电源，冷却30分钟；
参数设置
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、操作次数、操作速率、“通”的时间)，开始测试
测试过程判定：10秒内一直有电流或一直没有电流通过负载，则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
温升
分断容量测试
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
是
正常操作
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
否
人手更换测试用量规（或插头插座），并继续启动自动化测试程序
对数据进行处理，生成报表
报警，提示人手更换测试用量规（或插头插座）
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、操作次数、操作速率、“通”的时间)，开始测试
测试过程判定：10秒内一直有电流或一直没有电流通过负载，则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定4500次操作次数？
断开电源，断开负载，并报警；提示样品故障
是
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警；提示更换试验用量规或插头插座
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、操作次数（保留已操作次数）、操作速率、“通”的时间)，开始测试
测试过程判定：10秒内一直有电流或一直没有电流通过负载，则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定总操作次数？
断开电源，断开负载，并报警；提示样品故障
是
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，冷却30分钟
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
断开负载，断开输入电源，测试完成
正常操作后温升
对数据进行处理，生成报表
Im=0
（无incorporated components）
Im≠0
（有incorporated components)
切换否
切换是
切换到L-E（开机重置为 L-N），同时重置“切换否”
执行短路components操作（闭合短路开关）
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值)，开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，冷却30分钟；
切换否
不短路components（断开短路开关）
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流为Im、测试时间、各端口温升上限值)，开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，冷却30分钟；
切换是
执行短路components操作
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值)，开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，冷却30分钟；
切换否
切换是
切换到L-E（默认为 L-N），同时重置“切换否”
切换到L-N，同时重置“切换是”
不短路components
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流为Im、测试时间、各端口温升上限值)，开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，冷却30分钟；
切换否
切换是
切换到L-E（默认为 L-N），同时重置“切换否”
切换到L-N
继续启动自动测试流程
断开负载，断开输入电源，冷却30分钟；
切换否
切换是
切换到L-E（开机重置为 L-N），同时重置“切换否”

## 连接器
测试流程图
完整测试流程
| Vn:额定电压 | 类别 | 输入参数 |  | 内置程序 | 输出参数
| In:额定电流 | 21章温升 | 1 | 额定电压 Vn： | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：1.25In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  |  | 3 | 测试时间 H： |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  |  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
[6 empty] | 5 | 各端口温升上限值 | （同温升值）
|  | 19章分断 | 1 | 额定电压 Vn： | 1、负载及功率因数： In＜10A,选择感性负载，cosϕ=0.6±0.05；In≥10A，选择阻性负载 2、测试电压：1.1Vn 3、测试电流：1.25In 4、选择总操作次数为100次 5、操作速率：30次/每分钟 6、一次循环操作中，“通”的时间：1.5s | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
[6 empty] | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | “通”时间： | （程序选择值）
|  | 20章正常操作 | 1 | 额定电压 Vn： | 1、负载及功率因数： 根据In值在表7中进行选择 2、测试电压：根据In值在表7中进行选择 3、测试电流：根据In值在表7中进行选择 4、操作次数：根据In值在表7中进行选择 5、操作速率：30次/每分钟 6、一次循环操作中，“通”的时间：1.5s | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  |  | 2 | 额定电流 In： |  | 2 | 测试电压(带载情况）： | （程序计算值）
[6 empty] | 3 | 测试电流（带载情况）： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 操作次数（带载情况）： | （程序选择值）
[6 empty] | 5 | 操作次数（不带载情况）： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”时间： | （程序选择值）
样品安装，接好电源线，布置热电偶
打开设备电源,连接外围仪器,系统与仪器建立通讯,连接样品与测试系统。
编辑测试流程，并对测试流程中的各模块进行参数输入
各流程参数输入及设置：
温升测试：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值；（详细参数见右边表格）
分断容量：额定电压、额定电流；（详细参数见右边表格）
正常操作：额定电压、额定电流；（详细参数见右边表格）
启动自动测试流程
参数设置
自动开机调节模块 （设置参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、操作速率、操作次数、“通”的时间)，开始测试
测试过程判定：10秒内一直有电流或一直没有电流通过负载，则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
分断容量测试
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
是
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
If In≤ 0.2
正常操作
测试过程判定：10秒内一直有电流或一直没有电流通过负载，则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开电源，断开负载，并报警；提示样品故障
是
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
自动开机调节模块 （进行不带载测试，设置参数：操作速率、操作次数(不带载情况下）、“通”的时间)，开始测试
进行规定次数的操作试验
If In>0.2
自动开机调节模块 （进行不带载测试，设置参数：操作速率、操作次数(不带载情况下）、“通”的时间)，开始测试
进行规定次数的操作试验
自动开机调节模块 （进行带载测试，设置参数：负载及功率因数、测试电压（带载情况下）、测试电流（带载情况下）、操作速率、操作次数（带载情况下）、“通”的时间)，开始测试
If In>0.2
自动开机调节模块 （参数：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值)，开始测试
监控温度线记录，到达设定测试时间后，试验停止，记录保存数据
断开负载，断开输入电源，试验停止
温升
对数据进行处理，生成报表
If In≤0.2

## 固定式机械开关
测试流程图(IEC60669-1)
完整测试流程：17章温升→18.1章分断→18.2章分断→19.1章正常操作→温升→19.2章正常操作→温升
| 类别 | 输入参数 |  |  | 内置程序 | 输出参数
| 17章温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：等于额定电压Vn 3、测试电流：依据In在表16中选择测试电流 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  | 3 | 测试电流： | （程序选择值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
[6 empty] | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
| 18.1章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择感性负载，且cosϕ=0.3±0.05 2、测试电压：1.1Vn 3、测试电流：1.25In 4、录入是否是双向旋转开关 5、操作速率：根据额定电流In在表1中进行选择 6、选择总操作次数为200次 7、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表1中进行选择 | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 是双向旋转开关： | 朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
| 18.2章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择钨丝灯负载 2、测试电压：240V 3、钨丝灯个数：=240*1.2*In/200 （结果取整数，有小数点则个位数进1） 4、录入是否是双向旋转开关 5、操作速率：根据额定电流In在表1中进行选择 6、选择总操作次数为200次 7、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表1中进行选择 | 1 | 负载： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 钨丝灯个数： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 是双向旋转开关： | 朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
| 19.1章正常操作 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择感性负载，且cosϕ=0.6±0.05 2、测试电压：Vn 3、测试电流：In 4、录入是否是双向旋转开关 5、录入开关代号 6、操作速率，根据额定电流In在表1中进行选择 7、操作次数：根据In、开关代号在表18中进行选择 8、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表1中进行选择 | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 开关代号 | 1、2、3、03、4、5、6、6/2、7 |  | 4 | 是双向旋转开关： | 其他开关：朝顺时方向旋转总操作次数的3/4，再朝逆时方向旋转总操作次数的1/4 代号5开关：朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
| 19.2章正常操作 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择荧光灯负载A及负载B 2、测试电压：Vn 3、测试电流：In 4、录入是否是双向旋转开关 5、录入开关代号 6、操作速率，根据额定电流In在表2中进行选择 7、操作次数：负载A操作次数根据In在表2中选择，负载B操作次数为100次 8、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表2中进行选择 |  | 负载 | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  |  | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 开关代号 | 1、2、3、03、4、5、6、6/2、7 |  |  | 是双向旋转开关： | 其他开关：朝顺时方向旋转总操作次数的3/4，再朝逆时方向旋转总操作次数的1/4 代号5开关：朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[7 empty] | 操作速率： | （程序选择值）
[7 empty] | 操作次数： | （程序选择值）
[7 empty] | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
| 19章正常操作后温升试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：等于额定电压Vn 3、测试电流：等于额定电流In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
[6 empty] | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
开关样品安装，接好电源线，布置热电偶贴点
打开设备电源,连接外围仪器,系统与仪器建立通讯,连接样品与测试系统。
选择测试标准IEC60669-1，编辑测试流程（如温升→分断→正常操作→温升），针对流程各个模块进行参数输入及设置
各流程参数输入及设置：
17章温升：额定电压、额定电流、测试时间、热点偶各端口温升上限值；（详细参数见右边表格）
18.1章分断：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关；（详细参数见右边表格）
18.2章分断：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关；（详细参数见右边表格）
19.1章正常操作：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关、开关代号选择；（详细参数见右边表格）
19.2章正常操作：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关、开关代号选择；（详细参数见右边表格）
19章正常操作后温升：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶温升上限值；（详细参数见右边表格）
启动测试开始按键
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
测试稳定判定，监控温度线，取最后半小时内的温度，平均分成等份数，找出每份中的最大值，在从最大值中比较最大值与最小值之差≤1时稳定，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电路、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
检测是否进行18.2章测试
自动开机调节模块（负载及功率因数、测试电压、钨丝灯个数、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
测试稳定判定，监控温度线，取最后半小时内的温度，平均分成等份数，找出每份中的最大值，在从最大值中比较最大值与最小值之差≤1时稳定，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
是否进行19.2章测试
自动开机调节模块（参数设置：负载、测试电压、测试电流、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
切换到负载A，进行19.2章带载负载A的正常操作测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
切换到负载B，进行19.2章带载负载B的正常操作测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
参数设置
是
是
是
否
是
是
是
是
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
测试稳定判定，监控温度线，取最后半小时内的温度，平均分成等份数，找出每份中的最大值，在从最大值中比较最大值与最小值之差≤1时稳定，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
测试完成
否
报警，等待更换样品，安装完毕后，继续启动测试程序
17章温升
18.1章分断
18.2章分断
19.1章正常操作
19.1章正常操作后温升
19.2章正常操作
19.2章正常操作后温升
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数

## 固定式电子开关
测试流程图(IEC60669-2-1)
完整测试流程：17章温升→18.1章分断→18.2章分断→18.101章分断→18.102章分断→19.101章正常操作→19.102章→温升
自动化测试不含19.103、19.104、19.105章试验
| 类别 | 输入参数 |  |  | 内置程序 | 输出参数
| 17章温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、录入负载类型及功率因数 2、测试电压：1.1Vn 3、测试电流：In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （同输入参数）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  | 5 | 选择负载及功率因数： | 白炽灯（阻性）、荧光灯、or 感性 |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
| 18.1章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择感性负载，且cosϕ=0.3±0.05 2、测试电压：1.1Vn 3、测试电流：1.25In 4、录入是否是双向旋转开关 5、操作速率，根据额定电流In在表1中进行选择 6、选择总操作次数为200次 7、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表1中进行选择 | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 是双向旋转开关： | 朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
| 18.2章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择钨丝灯负载 2、测试电压：240V 3、钨丝灯个数：=240*1.2*In/200 （结果取整数，有小数点则个位数进1） 4、录入是否是双向旋转开关 5、操作速率，根据额定电流In在表1中进行选择 6、选择总操作次数为200次 7、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表1中进行选择 8、录入样品更换需求 | 1 | 负载： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序选择值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 钨丝灯个数： | （程序计算值）
|  | 4 | 样品更换需求 | 是/不是 |  | 4 | 是双向旋转开关： | 朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
[6 empty] | 8 | 样品更换需求 | （同输入值）
| 18.101章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择感性负载1，且cosϕ=0.8±0.05 选择感性负载2，且cosϕ=0.6±0.05 2、测试电压：Vn 3、测试电流：9In for 负载1； 6In for 负载2 4、操作速率，根据额定电流In在表1中进行选择 5、选择总操作次数为100次 6、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：负载1 闭合50ms~100ms后断开，负载2 闭合300ms~500ms后断开；“断”的时间等于表1值总的通断时间减去（负载1和2）“通”的时间 | 1 | 负载1： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 负载2： | （程序选择值）
[6 empty] | 3 | 测试电压： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 测试电流： | （程序计算值）
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序计算值）
| 18.102章分断 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：10In 4、操作速率，根据额定电流In在表1中进行选择 5、选择总操作次数为100次 6、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：“通”的时间为电源频率的半个周期；“断”的时间等于表1值总的通断时间减去“通”的时间 | 1 | 负载： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 电源频率： |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
[6 empty] | 4 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 5 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | “通”与“断”时间： | （程序计算值）
| 19.101章正常操作 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：In 4、录入是否是双向旋转开关 5、操作速率，根据额定电流In在表1中进行选择 6、操作次数：40000次 7、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表1中进行选择 8、录入样品更换需求 | 1 | 负载及功率因素 | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 样品更换需求 | 是/不是 |  | 4 | 是双向旋转开关： | 朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
[6 empty] | 8 | 样品更换需求 | （同输入值）
| 19.102章正常操作 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、选择荧光灯负载A及负载B 2、测试电压：Vn 3、测试电流：In 4、录入是否是双向旋转开关 5、操作速率，根据额定电流In在表2中进行选择 6、操作次数：负载A操作次数根据In在表2中选择，负载B操作次数为100次 7、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：根据额定电流In在表2中进行选择 8、录入样品更换需求 | 1 | 负载 | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 是否是双向旋转开关： | 是/不是 |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 样品更换需求 | 是/不是 |  | 4 | 是双向旋转开关： | 朝一个方向旋转总操作次数的一半，再朝另一个方向旋转剩下一半的操作次数
[6 empty] | 5 | 操作速率： | （程序选择值）
[6 empty] | 6 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | 7 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
[6 empty] | 8 | 样品更换需求 | （同输入值）
| 19章正常操作后温升试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  | 1、录入负载类型及功率因数 2、测试电压：1.1Vn 3、测试电流：In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （同输入参数）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  | 5 | 选择负载及功率因数： | 白炽灯（阻性）、荧光灯、or 感性 |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
开关样品安装，接好电源线，布置热电偶贴点
打开设备电源,连接外围仪器,系统与仪器建立通讯,连接样品与测试系统。
选择测试标准IEC60669-2-1，编辑测试流程（如温升→分断→正常操作→温升），针对流程中各个模块进行参数输入及设置
各流程参数输入及设置：
17章温升：额定电压、额定电流、测试时间、各端口温升上限值、选择负载及功率因数；（详细参数见右边表格）
18.1章分断：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关；（详细参数见右边表格）
18.2章分断：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关、样品更换需求；（详细参数见右边表格）
18.101章分断：额定电压、额定电流；（详细参数见右边表格）
18.102章分断：额定电压、额定电流、电源频率；（详细参数见右边表格）
19.101章正常操作：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关、样品更换需求；（详细参数见右边表格）
19.102章正常操作：额定电压、额定电流、是否是双向旋转开关、样品更换需求；（详细参数见右边表格）
19章正常操作后温升：额定电压、额定电流、测试时间、各端口温升上限值、选择负载及功率因数；（详细参数见右边表格）
启动测试开始按键
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
测试稳定判定，监控温度线，取最后半小时内的温度，平均分成等份数，找出每份中的最大值，在从最大值中比较最大值与最小值之差≤1时稳定，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
检测是否进行18.2章测试
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电压、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”的时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
是否进行19.101章测试
切换到负载B，进行19.102章带载负载B的正常操作测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
参数设置
是
是
否
是
是
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试 电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
否
是否更换样品，如是：报警，等待更换样品，安装完毕后，继续启动测试程序；如不是，继续自动执行程序
检测是否进行18.1章测试
是
是
否
检测是否进行18.101章测试
是
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、操作速率、操作次数、“通”与“断”的时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
检测是否进行18.102章测试
否
是
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、操作速率、操作次数、“通”与“断”的时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
否
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”的时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
是否进行19.102章测试
自动开机调节模块（参数设置：负载、测试电压、测试电流、双向旋转开关操作规定、操作速率、操作次数、“通”与“断”的时间），开始测试
切换到负载A，进行19.102章带载负载A的正常操作测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
是
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
否
测试稳定判定，监控温度线，取最后半小时内的温度，平均分成等份数，找出每份中的最大值，在从最大值中比较最大值与最小值之差≤1时稳定，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，关机冷机30分钟
测试完成
17章温升
18.1章分断
18.2章分断
18.101章分断
18.102章分断
是否更换样品，如是：报警，等待更换样品，安装完毕后，继续启动测试程序；如不是，继续自动执行程序
19.101章正常操作
是否更换样品，如是：报警，等待更换样品，安装完毕后，继续启动测试程序；如不是，继续自动执行程序
19.102章正常操作
19章正常操作后温升
报警，提示手动进行19.103、19.104、19.105章测试
测试完成后，继续启动自动测试
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数

## 机械式器具开关
测试流程图(IEC61058-1机械式)
完整测试流程：16章端子温升→16章除端子外其他部件温升→17章慢速条件下的试验→17章加快速度条件下提高电压或电机堵转的试验→17章加快速度条件下试验→耐久性测试后温升试验
| 类别 | 输入参数 |  |  |  |  | 内置程序 | 输出参数
| 16章端子温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：1.06Vn 3、测试电流：1.06In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 6、录入T-rating值 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  | 5 | 输入T-rating值 |  |  |  |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
[8 empty] | 6 | T-rating值 | （同输入值）
| 16章材料温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：1.06Vn 3、测试电流：1.06In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 6、录入T-rating值 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  | 5 | 输入T-rating值 |  |  |  |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
[8 empty] | 6 | T-rating值 | （同输入值）
| 17章慢速条件下的测试 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：Vn 2、测试电流：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 3、驱动速度：依据驱动类型及操作角在表1中选择 4、选择总操作次数为200次 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 | 输入操作角° |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: |  |  | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir:
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir:
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流Ith：
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
| 17章加快速度条件下提高电压的试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：1.15Vn 2、测试电流：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 ——最终计算的电流值再乘以1.15倍 3、驱动速度：依据驱动类型及操作角在表1中按照加快速度条件下的试验来选择 4、选择总操作次数为200次 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 | 输入操作角° |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: |  |  | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir:
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir:
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流I：
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
| 17章堵转试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：Vn 2、测试电流：6Im,cosϕ=0.6 3、驱动速度：依据驱动类型及操作角在表1中按照加快速度条件下的试验来选择 4、选择总操作次数为100次 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：接通1s，断开30s | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 | 输入操作角° |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im |  |  | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
[8 empty] | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
| 17章加快速度条件下的试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：Vn 2、测试电流：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 3、驱动速度：依据驱动类型及操作角在表1中选择 4、录入操作次数 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 6、录入T-rating值 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 | 输入操作角° |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: |  |  | 4 | 操作次数： | （同输入值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im |  |  | 6 | T-rating值 | （同输入值）
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir:
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir:
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流I：
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
|  | 6 | 输入操作次数
|  | 7 | 输入T-rating值
| 17章后端子温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
[8 empty] | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
开关样品安装，接好电源线，布置热电偶贴点
打开设备电源,连接外围仪器,系统与仪器建立通讯,连接样品与测试系统。
选择测试标准IEC61058-1（机械式），编辑测试流程（如温升→耐久），针对流程中各个模块进行参数输入及设置
各流程参数输入及设置：
16章端子温升：额定电压、额定电流、测试时间、热点偶各端口温升上限值、输入T-rating值；（详细参数见右边表格）
16章材料温升：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值、输入T-rating值；（详细参数见右边表格）
17章加快速度条件下提高电压的试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载、判断是否属于代号为2.3/2.5/2.7/2.9的开关；（详细参数见右边表格）
17章慢速条件下的试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载、判断是否属于代号为2.3/2.5/2.7/2.9的开关；（详细参数见右边表格）
17章加快速度条件下的试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载、判断是否属于代号为2.3/2.5/2.7/2.9的开关；（详细参数见右边表格）
16章耐久测试后温升测试：额定电压、额定电流、测试时间、热点偶各端口温升上限值；（详细参数见右边表格）
17章堵转电机条件下的试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载；（详细参数见右边表格）
启动测试开始按键
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值、监测T-rating值：当设置T-rating≤55时，只需环境温度在25±10°C范围，保持高低温箱门打开状态；当T-rating>55时，关闭高低温箱门，直到温度达到T-rating值），开始进行带载温升
测试稳定判定，监控温度线，每隔5min读取的连续3个续数变化不大于±2°C，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
参数设置
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值、监测T-rating值：关闭高低温箱门，升温达到T-rating值后），开始进行带载温升
测试稳定判定，监控温度线，每隔5min读取的连续3个续数变化不大于±2°C，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
自动开机调节模块（参数设置：测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
是否进行慢速条件下的试验
是
是否进行加快速度条件下提高电压或加快速度条件下电机堵转的试验
自动开机调节模块（参数设置：测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
是否进行加快速度条件下的试验
是
根据输入的T-rating= B 判别：
B小于等于55
B大于55
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
关闭高低温箱门，启动高低温箱进行加热，监控温度，当温度达到B值后，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、总操作次数的一半、“通”与“断”时间），开始测试
断开负载和输入电源，断开高低温箱，打开高低温箱门，并监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、总操作次数的一半、“通”与“断”的时间），开始测试
是
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值），开始测试
测试稳定判定，监控温度线，每隔5min读取的连续3个续数变化不大于±2°C，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源
测试完成
16章端子温升
16章材料温升
慢速条件下的试验
加快速度条件下提高电压or加快速度条件下电机堵转的试验
加快速度条件下的试验
耐久性测试后端子温升
是
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
否
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
否

## 电子式器具开关
测试流程图(IEC61058-1电子式及IEC61058-2-1)
完整测试流程：16章端子温升→16章除端子外其他部件温升→17章手动功能试验→17章最小负载下的功能试验→17章加快速 度条件下试验→串联触头：加快速度条件下提高电压的试验→串联触头：加快速度条件下或限定操作次数的试验→端子温升试验 →并联触头：加快速度条件下提高电压的试验→并联触头：加快速度条件下或限定操作次数的试验→端子温升试验
| 类别 | 输入参数 |  |  |  |  | 内置程序 | 输出参数
| 16章端子温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：1.06Vn 3、测试电流：1.06In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 6、录入T-rating值 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  | 5 | 输入T-rating值 |  |  |  |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
[8 empty] | 6 | T-rating值 | （同输入值）
| 16章材料温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：1.06Vn 3、测试电流:额定电流或等效发热 电流 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 6、录入T-rating值 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In或等效发热电流Ith： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （同输入值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
|  | 5 | 输入T-rating值 |  |  |  |  | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
[8 empty] | 6 | T-rating值 | （同输入值）
| 17章手动功能试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：当输入的电流值为Ith时，测试电压为Vn; 当输入的电流值为Ir时，测试电压为1.1Vn 2、测试电流：录入Ith或Max.Ir, 3、手动操作选“不是”，则录入驱动速度 4、选择总操作次数为40次 5、操作机构档位停留时间都设为“0” 6、录入负载及功率因数 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 是否需要手动操作 | 是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （同输入值）
|  |  |  | 不是 | 输入驱动速度 | (__)mm/s-线性驱动 |  | 3 | 操作次数： | （程序选择值）
[6 empty] | (__)°/s-旋转驱动 |  | 4 | 驱动速度： | （同输入值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入最大额定电流Ir: | Max.Ir=(__)A; cosϕ=1 |  | 5 | 负载及功率因数： | （同输入值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入等效发热电流Ith及功率因数： | Ith=(__)A; cosϕ=(__)
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入等效发热电流Ith及功率因数： | Ith=(__)A; cosϕ=(__)
|  |  |  | 感性负载 | 输入等效发热电流Ith及功率因数： | Ith=(__)A; cosϕ=(__)
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入等效发热电流Ith： | Ith=(__)A
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入等效发热电流Ith： | Ith=(__)A
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效发热电流Ith及功率因数： | Ith=(__)A; cosϕ=(__)
| 17章最小负载下的功能试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：0.9Vn 2、测试电流：录入Min.I或Min.Ir 3、驱动速度：依据驱动类型在表1中按照加快速度条件下的试验来选择 4、选择总操作次数为20次 5、操作机构档位停留时间都设为“0” 6、录入负载及功率因数 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （同输入值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 |  |  |  | 3 | 操作次数： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入最小电流Min.Ir: | Max.Ir=(__)A; cosϕ=1 |  | 4 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入最小电流Min.I及功率因数： | Min.I=(__)A; cosϕ=(__) |  | 5 | 负载及功率因数： | （同输入值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入最小电流Min.I及功率因数： | Min.I=(__)A; cosϕ=(__)
|  |  |  | 感性负载 | 输入最小电流Min.I及功率因数： | Min.I=(__)A; cosϕ=(__)
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入最小电流Min.I： | Min.I=(__)A;
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入最小电流Min.I： | Min.I=(__)A;
|  |  |  | 特定负载 | 输入最小电流Min.I及功率因数： | Min.I=(__)A; cosϕ=(__)
| 17章耐久性试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：Vn 2、测试电流及功率因数：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 3、驱动速度：依据驱动类型及操作角在表1中选择 4、录入操作次数 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 6、录入T-rating值 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 |  |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A; |  | 4 | 操作次数： | （同输入值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im | Im=(__)A; |  | 6 | T-rating值 | （同输入值）
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il | Il=(__)A;
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流Ith： | Ith=(__)A;
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
|  | 6 | 输入操作次数
|  | 7 | 输入T-rating值
| 17章加快速度条件下提高电压的试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：1.15Vn 2、测试电流：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 ——最终计算的电流值再乘以1.15倍 3、驱动速度：依据驱动类型在表1中按照加快速度条件下的试验来选择 4、选择总操作次数为200次 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 |  |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A; |  | 4 | 操作次数： | （程序选择值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im | Im=(__)A;
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il | Il=(__)A;
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流I： | Ith=(__)A;
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
| 17章加快速度条件下的试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：Vn 2、测试电流：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 3、驱动速度：依据驱动类型在表1中选择 4、录入操作次数 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 6、录入T-rating值 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 | 输入操作角° |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A; |  | 4 | 操作次数： | （同输入值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im | Im=(__)A; |  | 6 | T-rating值 | （同输入值）
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il | Il=(__)A;
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流I： | Ith=(__)A;
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
|  | 6 | 输入操作次数
|  | 7 | 输入T-rating值
| 17章限定操作次数的试验 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、测试电压：Vn 2、测试电流：依据所选择的负载类型及表17确定接通电流及分断电流、功率因素 ——对于电阻性/电动机负载，其接通电流选择6Im及Ir的大者 ——对于电阻性与电容性、钨丝灯、特定负载，加载的电流为相应负载下的额定电流或等效电流 3、驱动速度：依据驱动类型在表1中选择 4、录入操作次数 5、一次操作循环中，“通”与“断”的时间：依据负载类型、开关代号判别及输入额定电流在表2中进行选择 6、录入T-rating值 | 1 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 2 | 线性驱动： | 是/不是 |  |  |  | 2 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 3 | 旋转驱动： | 是/不是 | 输入操作角° |  |  | 3 | 驱动速度： | （程序选择值）
|  | 4 | 选择负载 | 纯阻性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A; |  | 4 | 操作次数： | （同输入值）
|  |  |  | 电阻性和/或电动机 | 输入额定电流Ir(Im): | Ir=(__)A; Im=(__)A |  | 5 | “通”与“断”时间： | （程序选择值）
|  |  |  | 堵转电机负载 | 输入额定电流Im | Im=(__)A; |  | 6 | T-rating值 | （同输入值）
|  |  |  | 感性负载 | 输入额定电流Il | Il=(__)A;
|  |  |  | 电阻性与电容性 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 钨丝灯泡负载 | 输入额定电流Ir: | Ir=(__)A
|  |  |  | 特定负载 | 输入等效电流I： | Ith=(__)A;
|  | 5 | 是否属于代号为2.3、2.5、2.7或2.9的开关 | 是/不是
|  | 6 | 输入操作次数
|  | 7 | 输入T-rating值
| 17章后端子温升 | 1 | 额定电压 Vn： |  |  |  | 1、选择阻性负载 2、测试电压：Vn 3、测试电流：In 4、录入测试时间 5、录入各端口温升上限 | 1 | 负载及功率因数： | （程序选择值）
|  | 2 | 额定电流 In： |  |  |  |  | 2 | 测试电压： | （程序计算值）
|  | 3 | 测试时间 H： |  |  |  |  | 3 | 测试电流： | （程序计算值）
|  | 4 | 热电偶各端口温升上限值： |  |  |  |  | 4 | 测试时间： | （同输入值）
[8 empty] | 5 | 各端口温升上限值 | （同输入值）
| 系统参数 | 1 | 是否有串联触头 | 是/不是
|  | 2 | 是否有并联触头 | 是/不是
|  | 3 | Tn值 | for IEC61058-1,Tn=55
for IEC61058-2-1,Tn=35
开关样品安装，接好电源线，布置热电偶贴点
打开设备电源,连接外围仪器,系统与仪器建立通讯,连接样品与测试系统。
选择测试标准IEC61058-1（电子式）或IEC61058-2-1（软线开关），编辑测试流程（如温升→耐久），针对流程的各个模块进行参数输入及设置
各流程参数输入及设置：
16章端子温升：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值、输入T-rating值；（详细参数见右边表格）
16章材料温升：额定电压、额定电流或等效发热电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值、输入T-rating值；（详细参数见右边表格）
17章手动功能试验：额定电压、是否需要手动操作、选择负载；（详细参数见右边表格）
17章最小负载下的功能试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载；（详细参数见右边表格）
17章耐久性（加快速度条件下、限定操作次数）试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载、是否属于代号为2.3/2.5/2.7/2.9的开关、输入操作次数、输入T-rating值；（详细参数见右边表格）
17章加快速度条件下提高电压的试验：额定电压、线性驱动、旋转驱动、选择负载、是否属于代号为2.3/2.5/2.7/2.9的开关；（详细参数见右边表格）
17章耐久测试后端子温升测试：额定电压、额定电流、测试时间、热电偶各端口温升上限值；（详细参数见右边表格）
启动测试开始按键
参数设置
自动开机调节模块（参数设置：测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、负载及功率因数），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
是否进行手动功能试验
是否有串联触头？
是
是否进行加快速度条件下提高电压的试验？
是
自动开机调节模块（参数设置：测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
是否进行加快速度条件下或限定操作次数的试验？
是
是否有并联触头？
是
其他条件同串联触头条件下的测试
测试完成
手动功能试验
加快速度条件下提高电压的试验
有串联触头条件下的试验
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、各端口温升上限值、测试时间、监测T-rating值：当设置T-rating≤Tn时，只需环境温度在25±10°C范围，保持高低温箱门打开状态；当T-rating>Tn时，关闭高低温箱门，直到温度达到T-rating值后），开始进行带载温升
测试稳定判定，监控温度线，每隔5min读取的连续3个续数变化不大于±2°C，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
自动开机调节模块（参数设置：负载及功率因数、测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值、监测T-rating值：关闭高低温箱门，升温达到T-rating值后）开始进行带载温升
测试稳定判定，监控温度线，每隔5min读取的连续3个续数变化不大于±2°C，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
16章端子温升
16章材料温升
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
是
是否进行手动测试
否
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
是
自动开机调节模块，依照所选择的负载类型、测试电压、测试电流进行加载，但操作机构不动作
人为进行20次最小到最大、最大到最小的操作，操作完 成后，按下继续执行按钮，进行下一程序的执行
是否进行最小负载下的功能试验
是
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、负载及功率因数），开始测试
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
最小负载下的功能试验
是否进行耐久性试验
是
对SSD进行短路
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
加快速度条件下或限定操作次数的试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、测试时间、各端口温升上限值、负载及功率因数），开始测试
测试稳定判定，监控温度线，每隔5min读取的连续3个续数变化不大于±2°C，或测试时间达到1h情况下停止测试，记录保存数据。
对数据进行处理，生成报表
耐久性测试后端子温升
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
对SSD进行断路操作
有并联触头条件下的试验
否
否
根据输入的T-rating= B 判别：
B小于等于Tn
B大于Tn
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
关闭高低温箱门，启动高低温箱进行加热，监控温度，当温度达到B值后，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、总操作次数的一半、“通”与“断”时间），开始测试
断开负载和输入电源，断开高低温箱，打开高低温箱门，并监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、总操作次数的一半、“通”与“断”的时间），开始测试
是
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
否
根据输入的T-rating= B 判别：
B小于等于Tn
B大于Tn
监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
关闭高低温箱门，启动高低温箱进行加热，监控温度，当温度达到B值后，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、操作次数、“通”与“断”时间），开始测试
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、总操作次数的一半、“通”与“断”时间），开始测试
断开负载和输入电源，断开高低温箱，打开高低温箱门，并监控高低温箱温度，当温度在25±10°C范围内时，开始试验；如不是，启动风扇继续吹风，直到检测到温度达到试验要求时，开始试验
自动开机调节模块（测试电压、测试电流、驱动速度、总操作次数的一半、“通”与“断”的时间），开始测试
是
断开负载，断开输入电源，断开高低温箱，依靠机构打开高低温箱门（已打开则保持打开状态），启动风扇吹风冷却10分钟
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
是
测试过程判定：连续6次操作中开关保持常通或常闭状态（监控负载电流的通断），则终止试验，否则测试继续
是否已完成规定操作次数？
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
否
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
否
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
否
断开电源，断开负载，并报警，提示样品故障
人为调整后，继续启动自动测试程序
自动开机调节模块 （保留已操作次数）
继续执行剩余操作次数
否

## 数据报表格式
报表见附件 IEC61058报表格式& IEC60669报表格式

## 修改记录
日期 | 版本号 | 起草 | 批准 | 备注
2015-11-16 | V.1